규 격 서

『이동식 가스 측정 및 분석 장비 구매· 설치』

2018. 11.

규 격 서

정부물품 분류번호 GPCN No.	품 명 및 규 격 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
41113101	배기가스분석기	set	1

□ 공 고 명 :

이동식 가스 측정 및 분석 장비 구매·설치

□ 예    산 :

금31,000,000원(금삼천백만원)  ※  부가세포함

Ⅰ. 용도

1) 장비개요

(1) 전 세계적인 환경기준 강화에 따라 다양한 조건에서 발생하는 연소가스 측정 및 분석 장비는 오염물질 저감을 위한 필수 장비임

(2) 다양한 장치(선박 등) 주요 동력(등) 가동 상태에 따른 연소가스 특성 파악 등 시스템과 연동 테스트를 통한 최적 조건 확립에 활용

(3) Potable 형태로 다양한 현장에서 손쉽게 가지고 다닐 수 있어 활용성이 매우 높음

2) 사용목적

(1) 각종 버너가 연소시 열효율, 완전 연수를 위한 과잉 공기비 등 계측 및 분석 용도로 사용

(2) 연소가스의 손실에 대한 사항을 확인 용도로 사용

(3) 5kg 내외로 이동 및 설치가 용이하여 협소한 장소나 높은 현장(굴뚝 등) 측정 및 분석

(5) ISO 14000 규약에 적합하여 배출가스 모니터링 장치로 사용

Ⅱ. 장비의 구성

1) 배기가스 분석기 본체 1 Set

(1) Control Unit (Bluetooth 내장)

(2) Analysis Box (Sensor, Gas preparation, Fresh air valve, Bluetooth 내장)

○ O2 : 0 ~ 25% (Electrochemical cell)

○ CO : 0 ~ 10,000ppm (Electrochemical cell)

○ NO : 0 ~ 4,000ppm (Electrochemical cell)

○ NO2 : 0 ~ 500ppm (Electrochemical cell)

○ SO2 : 0 ~ 5,000ppm (Electrochemical cell)

○ CO2 : 0 ~ 50% (NDIR cell)

2) 기타 Accessory

(1) Probe 700mm/1,000℃ : 1ea

(2) Dirt Filter 20/pack : 1pack

(3) Probe Filter 10/pack : 1pack

(4) Printer Paper : 6Roll

(5) Wireless IrDA(적외선방식) Printer: 1ea

(6) Transport Bag  : 1ea

(7) Easy Emission Software with USB : 1ea

(8) External Chiller Set : 1ea

(9) Power adaptor : 1ea

(10) Solid fuel adapter : 1ea

(11) PE Spare Filter 10/pack : 1pack

(12) Analog Output Box : 1ea

(13) Reference Measurement Device : 1ea

(14) 실험용 책상 1ea, 의자 2ea , 수납용 캐비넷 1ea

(15) 기타 실험에 필요한 공구 1Set

Ⅲ. 성능 및 규격

1) 분석 항목 : O2, CO2, CO, NO, NO2, NOx, SO2, 효율, 가스온도, 기기내부온도, 실내온도, 과잉공기비, 압력, 풍속

2) 측정 범위(최소 요구사항)

항목	측정범위	Accuracy	공통(필수)
측정온도	-40 ~ 1,200℃	±1℃	자체 검교정 방안 및 지원 내용 제시 (필수/무상)
O2	0 ~ 25%	± 0.8 vol %
NO	0 ~ 4,000 ppm	± 5 ppm (0 ~ 99ppm)
		± 5% of mv( ~ 1,999ppm)
		± 10% of mv ( ~ 4,000ppm)
NO2	0 ~ 500 ppm	± 5 ppm (0 ~ 99ppm)
		± 5% of mv( ~ 500ppm)
NOx(NO+NO2)	0 ~ 4,500 ppm	± 5 ppm (0 ~ 99ppm)
		± 5% of mv( ~ 1,999ppm)
		± 10% of mv ( ~ 4,500ppm)
SO2	0 ~ 5,000 ppm	± 5 ppm (0 ~ 99ppm)
		± 5% of mv( ~ 2,000ppm)
		± 10% of mv ( ~ 5,000ppm)
CO2	0 ~ 50 vol %	± 0.3 vol + 1% of mv (0 ~ 25%)
		± 0.5 vol + 1.5% of mv ( ~ 50%)
CO	0 ~ 10,000 ppm	± 10 ppm (0 ~ 199ppm)
		± 5% of mv( ~ 2,000ppm)
		± 10% of mv ( ~ 10,000ppm)

3) 세부사양

(1) 배기가스 분석기 본체

○ 측정방식 : Electrochemical cell

○ Weight : 5 kg 이하

○ Technical data

- Memory : 250,000 readings

- Power supply : Via integrated mains unit(100V to 240V, 50Hz to 60 Hz)

- Dew point calculation : 0 to 99 ℃td

- Maximum positive pressure : 50hPa

- Maximum negative pressure : 300hPa

- Pump flow : 0~2m/s flow monitoring

- Max. dust load : 20g/m3 dust in flue gas

- Gas preparation(수분 제거장치)

- Korean/English language support and Graphic display

- Wireless measurement by Bluethooth

(2) 배기가스 측정 Probe

○ Length : 700 mm (Cable 2.2m)

○  Temperature : 1,000 ℃

○ Weight : 0.5 kg 이하

(3) Control Unit

○ Operating temp : -5 ~ + 45℃

○ Storage temp : -20 ~ + 50℃

○ Battery Type : 충전형

○ Battery life : 5hours 이상

○ Memory : 250,000 readings 이상

○ Weight : 0.5 kg 이하

○ Software : Store data and make graph about results

○ Wireless measurement by Bluethooth

(4) 공인인증기관으로부터 형식승인 또는 그에 준하는 시험성적서 제출(필수)

Ⅳ. 기타 조건

1) 수행 내용 및 보고

(1) 수행계획서 제출

○ 사업수행자는 계약일로부터 14일 이내에 다음 사항이 포함된 사업수행계획서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

- 사업내용 및 세부수행계획(납품, 설치, 검수 테스트, 교육 등 상세 일정 표)

- 사업비 산출 내역서

- 규격 만족도 비교 자료(요약본 and 카탈로그)

- 보안서약서 및 기타 증빙서류

- 사업수행자는 사업의 추진 및 진행상황을 정기적으로 발주처에게 알려야 하며, 사업수행 중 참여전문 인력의 변동사항이 있을 경우에는 감독관의 승인을 받아야 함.

- 사업수행계획서 제출 시 본 용역사업을 통해 달성 가능한 최소 성과목표를 제시하고 발주처와 사전협의하여 합의하며, 목표를 달성하지 못하였을 경우 그 원인을 분석하고 개선방안 보고서를 별도로 작성하여 제출함.

○ 사업수행자는 용역기간 중 착수, 중간, 완료사항을 직접 또는 서면보고를 하여야 함.(발주처 협의 필수 사항)

업무 보고	보고내용	보고주기	산출물
착수	- 프로젝트 세부추진계획	계약 후 14일 이내	착수보고서
중간	- 업무수행 현황 이슈사항 및 향후 추진 계획	계약 후 40일 이내	중간보고서 (검수계획서 포함)
완료	전체 사업수행 결과	사업종료 이전	완료보고서 (성과물 일체)
수시	긴급사항 등 주요 협의 및 결정사항 발생 시	수 시	회의록

※ 사업관리자(PM)는 모든 업무보고를 주관하여 수행함

○ 본 사업의 성과는 최종 검수시 수정/보완사항에 대한 내용을 최종 보완하고, 감독관의 승인을 얻은 완료보고서를 인쇄하되 제출하여야 함.

○ 최종성과물은 사업종료 이내 제출하여야 하며 제반자료의 조사․분석․평가 등을 완료한 후 작성하되 성과물의 하자로 인하여 추가 작업을 하여야 할 경우 추가 작업 및 이에 소요되는 경비는 사업수행자가 부담하여야 함.

○ 제안요청서에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령, 각종 시방서 등에 의거하여 수행하여야 함.

2) 납품 및 설치

(1) 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매․설치 완료하여야 함.

(2) 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야 하며, 현황 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품업체에게 있음.

(3) 설치시스템이 본 규격서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 함.

(4) 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함

(5) 검수, 검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함

(6) 납품기간은 계약체결 후 60일 이내에 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하야야 함.

3) 검수․검사

(1) 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과 최종 검수 과정을 모두 포함함.

(2) 중간보고 시 장비(시스템)의 성능 검증을 위한 검수계획서를 제출 및 승인을 받아야 함.

(3) 요구 규격을 충분히 만족하는지 사전에 규격(성능) 비교표를 각종 검증자료(카탈로그, 제조사 정품인증서 등)와 함께 제출하여 입증하여야 함.

(4) 최종 검수는 승인 받은 검수계획서에 따라 발주처 입회하에 검사(테스트)를 실시하며, 요구 규격서 만족여부를 입증하거나 또는 공인인증기관에서 발급한 형식승인 및 시험인증서로 대체할 수 있음.

(5) 최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 계약당사자는 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 납품업체의 부담으로 함.

4) 기술, 교육 및 운영지원

(1) 납품업체는 장비 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 발주처 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 발주처가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 작동 및 운영 전반에 대한 교육을 실시하여야 함.

(2) 납품업체는 제공된 모든 장비(소프트웨어 및 응용프로그램 포함) 관련된 제반기술에 대한 사용자 매뉴얼을 작성하여 발주처의 승인을 받은 후 “사용자 매뉴얼”을 최종 검수․검사시에 제출해야 함.

(3) 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 적극 지원하여야 함.

(4) 검수 완료일로부터 유지보수 계약 만료일까지 추가되는 운전 및 운용에 대한 교육비용은 납품업체가 부담 함.

(5) 추후, 본 장비와 연동이 필요한 장비가 입고될 경우 해당 장비와 연동 및 비교 검사에 필요한 기술지원을 하여야 함

5) 최종 성과(결과)물

(1) 국문 사용자 설명서 또는 매뉴얼(상세히 기술) 3부

(2) 완료보고서 3부(제본)

○ 제품 구성 및 상세사양

○ 납품 및 설치 확인서(설치 과정 상세 기술)

○ 검수 결과 확인서(검수 계획 및 결과 상세 내용 기술)

○ 제품 카탈로그 및 홍보 관련 자료(수요 예상 업체 리스트 포함)

○ 교육지원 계획서(지역, 인원, 유/무상 등 상세 내용)

○ 기술지원 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서

○ 유지보수 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서

○ 장비 및 프로그램 정품 확인서 등 제조사 정품 인증 자료(HW, SW)

(3) 교육자료 또는 교제(국문) 3부

(4) 형식승인 또는 시험성적서 1부

(5) 지역개발공채 확인증 1부

(6) 하자보험증권 1부

(7) 기타 발주처가 요구하는 자료

6) 보증기간

(1) 하자보수 보증기간은 검수완료 이후 1년(하자보증보험증권을 발행하여 제출)

(2) 유지보수 기간은 하자보수 보증기간 종료 이후 1년(사업 예산 내 포함)

(3) 납품업체는 하자보증기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

(4) 보증기간 내에 장비에 대한 문제가 1회 이상 발생할 경우 원인을 분석하고 개선하며, 동일한 문제가 2회 이상 발생할 경우 신제품으로 교체 제공하여야 함.

7) 배상책임 및 지체상금

(1) 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다.

(2) 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다.